肌酐(Cre)含量检测试剂盒使用说明书




	产品货号
	产品名称
	包装规格
	测定方法

	AYFE1-M48
	肌酐(Cre)含量检测试剂盒
	48T
	微量法

	AYFE1-M96
	
	96T
	微量法


一、测定意义：
肌酐是肌酸代谢的最终产物，由肾脏排出。血清肌酐来自肌肉中的肌酸和磷酸肌酸，不受饮食和尿量的影响。临床上测定肌酐含量主要用于检测肾功能的变化，以检测肾功能处于潜在的衰竭状态或是在改善之中。
二、测定原理：
血清等标本中的肌酐在肌酐酰氨基水解酶作用下水解产生肌酸，生成的肌酸在肌酸脒基水解酶作用下产生肌氨酸，肌氨酸再经肌氨酸氧化酶作用生成甘氨酸和过氧化氢，后者再在过氧化物酶作用下与酚衍生物和4-氨基安替比林反应生成红色的醌亚胺色素，根据比色测定醌亚胺色素的量，从而计算出肌酐的含量。
三、试剂组成：
	试剂名称
	试剂装量(48T)
	试剂装量(96T)
	保存条件

	提取液
	液体 60mL×1 瓶
	液体 110mL×1 瓶
	2-8℃保存

	试剂一
	液体 9mL×1 瓶
	液体 18mL×1 瓶
	2-8℃保存

	试剂二
	液体 3mL×1 瓶
	液体 6mL×1 瓶
	2-8℃保存

	标准品
（见标签）
	液体 0.1mL×1 支
	液体 0.1mL×1 支
	2-8℃保存


4、 操作步骤：
样本前处理
1、组织：按照组织质量（g）:提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例（建议称取 0.1g 组织，加入 1 mL 提取液）进行冰浴匀浆。5000 rpm，4℃离心 10 min，取上清置冰上待测。
2、血清（浆）等液体样本：直接测定。若有浑浊请离心后取上清待测。
测定步骤
1、酶标仪预热30min以上，调节波长至546nm。
2、样本测定（96孔板中依次加入下列试剂）：
	试剂名称
	空白管
	标准管
	测定管

	上清液（µL）
	-
	-
	6

	标准品（µL）
	-
	6
	-

	蒸馏水（µL）
	6
	-
	-

	试剂一（µL）
	150
	150
	150

	混匀，置 37℃孵育 5 分钟后，于546nm波长处读取吸光度
A1空白、A1标准和A1测定。计算ΔA1测定=A1测定-A1空白，ΔA1标准=
A1标准-A1空白。

	试剂二（µL）
	50
	50
	50

	混匀，置于37℃水浴锅/恒温培养箱反应5min后，于546nm波长处读取吸光度A，分别记为A2空白、A2标准和A2测定，计算
ΔA2测定=A2测定-A2空白，ΔA2标准=A2标准-A2空白。ΔA测定=ΔA2测定-ΔA1测定，ΔA标准=ΔA2标准-ΔA1标准。(空白管和标准管只需测1-2次)。


5、 肌酐(Cre)含量测定： 
1、按样本蛋白浓度计算
Cre含量(nmol/mg prot)=C标准×ΔA测定÷ΔA标准÷ Cpr
2、按样本质量计算
Cre含量(nmol/g质量)=C标准 × ΔA测定÷ ΔA标准 ÷ W × V样总
3、血清（浆）等液体计算
[bookmark: _GoBack]Cre含量(nmol/mL)=C标准 × ΔA测定÷ ΔA标准
C标准：标准管浓度；V样总：提取液体积，1mL；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量，g。
6、 注意事项：
1、 当标本浓度超过检测范围时，应用生理盐水稀释标本后再进行检测，标本值为测定值乘以稀释倍数。
2、不能将试剂一和试剂二混成单试剂工作液。


【厂家信息】 
生产企业：南京陌凡生物科技有限公司
地址：南京市栖霞区红枫科技园A6栋2层
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