# 肌酐(Cre)含量检测试剂盒使用说明书

| # 产品货号 | # 产品名称 | # 包装规格 | # 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| # AYFE1-M48 | # 肌酐(Cre)含量检测试剂盒 | # 48T | # 微量法 |
| # AYFE1-M96 |  | # 96T | # 微量法 |

- 一、测定意义：

- 肌酐是肌酸代谢的最终产物，由肾脏排出。血清肌酐来自肌肉中的肌酸和磷酸肌酸，不受饮食和尿量的影响。临床上测定肌酐含量主要用于检测肾功能的变化，以检测肾功能处于潜在的衰竭状态或是在改善之中。

- 二、测定原理：

- 血清等标本中的肌酐在肌酐酰氨基水解酶作用下水解产生肌酸，生成的肌酸在肌酸脒基水解酶作用下产生肌氨酸，肌氨酸再经肌氨酸氧化酶作用生成甘氨酸和过氧化氢，后者再在过氧化物酶作用下与酚衍生物和4-氨基安替比林反应生成红色的醌亚胺色素，根据比色测定醌亚胺色素的量，从而计算出肌酐的含量。

- 三、试剂组成：

| # 试剂名称 | # 试剂装量(48T) | # 试剂装量(96T) | # 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 提取液 | # 液体 60mL×1 瓶 | # 液体 110mL×1 瓶 | # 2-8℃保存 |
| # 试剂一 | # 液体 9mL×1 瓶 | # 液体 18mL×1 瓶 | # 2-8℃保存 |
| # 试剂二 | # 液体 3mL×1 瓶 | # 液体 6mL×1 瓶 | # 2-8℃保存 |
| # 标准品 # （见标签） | # 液体 0.1mL×1 支 | # 液体 0.1mL×1 支 | # 2-8℃保存 |

- 操作步骤：

# 样本前处理

- 1、组织：按照组织质量（g）:提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例（建议称取 0.1g 组织，加入 1 mL 提取液）进行冰浴匀浆。5000 rpm，4℃离心 10 min，取上清置冰上待测。

- 2、血清（浆）等液体样本：直接测定。若有浑浊请离心后取上清待测。

- 测定步骤

- 1、酶标仪预热30min以上，调节波长至546nm。

- 2、样本测定（96孔板中依次加入下列试剂）：

| # 试剂名称 | # 空白管 | # 标准管 | # 测定管 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 上清液（µL） | # - | # - | # 6 |
| # 标准品（µL） | # - | # 6 | # - |
| # 蒸馏水（µL） | # 6 | # - | # - |
| # 试剂一（µL） | # 150 | # 150 | # 150 |
| # 混匀，置 37℃孵育 5 分钟后，于546nm波长处读取吸光度 # A1空白、A1标准和A1测定。计算ΔA1测定=A1测定-A1空白，ΔA1标准= # A1标准-A1空白。 |  |  |  |
| # 试剂二（µL） | # 50 | # 50 | # 50 |
| # 混匀，置于37℃水浴锅/恒温培养箱反应5min后，于546nm波长处读取吸光度A，分别记为A2空白、A2标准和A2测定，计算 # ΔA2测定=A2测定-A2空白，ΔA2标准=A2标准-A2空白。ΔA测定=ΔA2测定-ΔA1测定，ΔA标准=ΔA2标准-ΔA1标准。(空白管和标准管只需测1-2次)。 |  |  |  |

- 肌酐(Cre)含量测定：

- 1、按样本蛋白浓度计算

- Cre含量(nmol/mg prot)=C标准×ΔA测定÷ΔA标准÷ Cpr

- 2、按样本质量计算

- Cre含量(nmol/g质量)=C标准 × ΔA测定÷ ΔA标准 ÷ W × V样总

- 3、血清（浆）等液体计算

- Cre含量(nmol/mL)=C标准 × ΔA测定÷ ΔA标准

- C标准：标准管浓度；V样总：提取液体积，1mL；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量，g。

- 注意事项：

- 当标本浓度超过检测范围时，应用生理盐水稀释标本后再进行检测，标本值为测定值乘以稀释倍数。

2、不能将试剂一和试剂二混成单试剂工作液。

【厂家信息】

生产企业：南京陌凡生物科技有限公司

地址：南京市栖霞区红枫科技园A6栋2层

【售后微信】

【说明书核准及修改日期】

核准日期：2025年4月7日

修改日期：2025年4月7日