# 尿酸（UA）含量检测试剂盒说明书

| # 产品货号 | # 产品名称 | # 包装规格 | # 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| # AYFE2-M48 | # 尿酸(UA)含量检测试剂盒 | # 48T | # 微量法 |
| # AYFE2-M96 |  | # 96T | # 微量法 |

- 一、测定意义：

- 高尿酸血症是痛风的主要病因，测定尿酸（UA）水平有助于早期诊断及评估治疗效果。尿酸排泄异常可能反映肾脏功能受损或代谢紊乱，如慢性肾病或尿酸结石风险。高尿酸与肥胖、高血压、糖尿病等代谢异常相关，可作为综合健康风险评估指标。肿瘤化疗后尿酸水平骤升可能提示肿瘤溶解综合征，需紧急干预。帮助调整高嘌呤饮食或酒精摄入，预防尿酸升高及相关疾病。

- 二、测定原理：

- 尿酸在尿酸酶（Uricase）的催化下被氧化，生成尿囊素（Allantoin）、过氧化氢（H₂O₂）和二氧化碳（CO₂）。生成的H₂O₂在过氧化物酶（POD）作用下，与4-氨基安替比林（4-AAP）和酚类衍生物反应，生成红色醌亚胺化合物（在500-550nm处有特征吸收峰）。

- 三、试剂组成：

| # 试剂名称 | # 试剂装量(48T) | # 试剂装量(96T) | # 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 提取液 | # 液体 60mL×1 瓶 | # 液体 110mL×1 瓶 | # 2-8℃保存 |
| # 试剂一 | # 液体 10mL×1 瓶 | # 液体 20mL×1 瓶 | # 2-8℃保存 |
| # 试剂二 | # 液体 5mL×1 瓶 | # 液体 10mL×1 瓶 | # 2-8℃保存 |
| # 标准品 # （见标签） | # 液体0.1mL×1 瓶 | # 液体 0.1mL×1 瓶 | # 2-8℃保存 |

- 四、操作步骤：

# 样本前处理

- 1、组织：按照组织质量（g）:提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例（建议称取 0.1 g 组织，加入 1 mL 提取液）进行冰浴匀浆。5000 rpm，4℃离心 10 min，取上清置冰上待测。

- 2、血清（浆）等液体：直接测定。若有浑浊请离心后取上清待测。

- 测定步骤

- 1、酶标仪预热30min以上，调节波长至546nm，蒸馏水调零。

- 2、样本测定（在96孔板中依次加入下列试剂）：

| # 试剂名称 | # 空白管 | # 标准管 | # 测定管 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 试剂一（µL） | # 160 | # 160 | # 160 |
| # 样本（µL） | # - | # - | # 5 |
| # 标准管（µL） | # - | # 5 | # - |
| # 蒸馏水（µL） | # 5 | # - | # - |
| # 混匀，置于37℃水浴锅/恒温培养箱反应3-5min，于546nm波长处读取吸光度A1，分别记为A1空白、A1标准和A1测定。计算 # ΔA1测定=A1测定-A1空白，ΔA1标准=A1标准-A1空白。 |  |  |  |
| # 试剂二（µL） | # 80 | # 80 | # 80 |
| # 混匀，置于37℃水浴锅/恒温培养箱反应5min后，于546nm波长处读取吸光度A2，分别记为A2空白、A2标准和A2测定，计算 # ΔA2测定=A2测定-A2空白，ΔA2标准=A2标准-A2空白。ΔA测定= # ΔA2测定-ΔA1测定，ΔA标准=ΔA2标准-ΔA1标准。(空白管和标准管只需测1-2次)。 |  |  |  |

- 五、尿酸含量测定：

- 1、按样本蛋白浓度计算

- 尿酸含量(μmol/mg prot)=C标准×ΔA测定÷ΔA标准÷ Cpr

- 2、按样本质量计算

- 尿酸含量(μmol/g质量)=C标准 × ΔA测定÷ ΔA标准 ÷ W × V样总

- 3、血清（浆）等液体计算

- 尿酸含量(μmol/mL)=C标准 × ΔA测定÷ ΔA标准

- C标准:：标准管浓度；V样总：提取液体积，1mL；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量，g。

- 六、 注意事项：

- 当标本浓度超过检测范围时，应用生理盐水稀释标本后再进行检测，标本值为测定值乘以稀释倍数。

【厂家信息】

生产企业：南京陌凡生物科技有限公司

地址：南京市栖霞区红枫科技园A6栋2层

【售后微信】

【说明书核准及修改日期】

核准日期：2025年4月7日

修改日期：2025年4月7日