尿酸（UA）含量检测试剂盒说明书


	产品货号
	产品名称
	包装规格
	测定方法

	AYFE2-M48
	尿酸(UA)含量检测试剂盒
	48T
	微量法

	AYFE2-M96
	
	96T
	微量法


一、测定意义：
高尿酸血症是痛风的主要病因，测定尿酸（UA）水平有助于早期诊断及评估治疗效果。尿酸排泄异常可能反映肾脏功能受损或代谢紊乱，如慢性肾病或尿酸结石风险。高尿酸与肥胖、高血压、糖尿病等代谢异常相关，可作为综合健康风险评估指标。肿瘤化疗后尿酸水平骤升可能提示肿瘤溶解综合征，需紧急干预。帮助调整高嘌呤饮食或酒精摄入，预防尿酸升高及相关疾病。
二、测定原理：
尿酸在尿酸酶（Uricase）的催化下被氧化，生成尿囊素（Allantoin）、过氧化氢（H₂O₂）和二氧化碳（CO₂）。生成的H₂O₂在过氧化物酶（POD）作用下，与4-氨基安替比林（4-AAP）和酚类衍生物反应，生成红色醌亚胺化合物（在500-550nm处有特征吸收峰）。
三、试剂组成：
	试剂名称
	试剂装量(48T)
	试剂装量(96T)
	保存条件

	提取液
	液体 60mL×1 瓶
	液体 110mL×1 瓶
	2-8℃保存

	试剂一
	液体 10mL×1 瓶
	液体 20mL×1 瓶
	2-8℃保存

	试剂二
	液体 5mL×1 瓶
	液体 10mL×1 瓶
	2-8℃保存

	标准品
（见标签）
	液体0.1mL×1 瓶
	液体 0.1mL×1 瓶
	2-8℃保存


四、操作步骤：	
样本前处理
1、组织：按照组织质量（g）:提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例（建议称取 0.1 g 组织，加入 1 mL 提取液）进行冰浴匀浆。5000 rpm，4℃离心 10 min，取上清置冰上待测。
2、血清（浆）等液体：直接测定。若有浑浊请离心后取上清待测。

测定步骤
1、酶标仪预热30min以上，调节波长至546nm，蒸馏水调零。
2、样本测定（在96孔板中依次加入下列试剂）：
	试剂名称
	空白管
	标准管
	测定管

	试剂一（µL）
	160
	160
	160

	样本（µL）
	-
	-
	5

	标准管（µL）
	-
	5
	-

	蒸馏水（µL）
	5
	-
	-

	混匀，置于37℃水浴锅/恒温培养箱反应3-5min，于546nm波长处读取吸光度A1，分别记为A1空白、A1标准和A1测定。计算
ΔA1测定=A1测定-A1空白，ΔA1标准=A1标准-A1空白。

	试剂二（µL）
	80
	80
	80

	混匀，置于37℃水浴锅/恒温培养箱反应5min后，于546nm波长处读取吸光度A2，分别记为A2空白、A2标准和A2测定，计算
ΔA2测定=A2测定-A2空白，ΔA2标准=A2标准-A2空白。ΔA测定=
ΔA2测定-ΔA1测定，ΔA标准=ΔA2标准-ΔA1标准。(空白管和标准管只需测1-2次)。


五、尿酸含量测定： 
1、按样本蛋白浓度计算
尿酸含量(μmol/mg prot)=C标准×ΔA测定÷ΔA标准÷ Cpr
2、按样本质量计算
尿酸含量(μmol/g质量)=C标准 × ΔA测定÷ ΔA标准 ÷ W × V样总
3、血清（浆）等液体计算
[bookmark: _GoBack]尿酸含量(μmol/mL)=C标准 × ΔA测定÷ ΔA标准
C标准:：标准管浓度；V样总：提取液体积，1mL；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量，g。
六、 注意事项：
当标本浓度超过检测范围时，应用生理盐水稀释标本后再进行检测，标本值为测定值乘以稀释倍数。
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生产企业：南京陌凡生物科技有限公司
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