# 总一氧化氮（NO）含量检测试剂盒说明书

| # 产品货号 | # 产品名称 | # 包装规格 | # 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| # AYHA5-C48 | # 总一氧化氮（NO）含量检测试剂盒 | # 24T | # 常量法 |
| # AYHA5-C96 |  | # 48T | # 常量法 |

- 测定意义：

- 一氧化氮（NO）作为动物体内重要的气体信号分子与活性氮物质，测定动物总 NO 含量可精准评估机体免疫调节、血管舒张、神经传导等生理功能状态，辅助诊断心血管疾病、神经系统疾病及感染性疾病，同时在探究炎症反应、氧化应激与病理机制，评估药物治疗效果及疾病预后等方面具有重要科学与临床价值。

- 测定原理：

- 在酸性环境下，总一氧化氮（NO）经硫酸锌沉淀蛋白、硫酸肼还原处理后，释放的亚硝酸盐与对氨基苯磺酸发生重氮化反应，再与 α- 萘胺偶合形成粉红色偶氮染料，该染料在525nm下具有特征吸光度，其吸光度值与总NO含量呈线性关系，结合标准曲线可实现对样品中总NO含量的定量测定。

- 试剂组成：

| # 试剂名称 | # 试剂装量(24T) | # 试剂装量(48T) | # 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 提取液 | # 液体 30mL×1瓶 | # 液体 60mL×1 瓶 | # 2~8℃保存 |
| # 试剂一 | # 液体10mL×1 瓶 | # 液体20mL×1 瓶 | # 2~8℃保存 |
| # 试剂二 | # 液体15mL×1 瓶 | # 液体30mL×1 瓶 | # 2~8℃保存 |
| # 试剂三 | # 液体15mL×1 瓶 | # 液体30mL×1 瓶 | # 2~8℃保存 |
| # 试剂四 | # 液体10mL×1 瓶 | # 液体20mL×1 瓶 | # 2~8℃保存 |
| # 试剂五 | # 液体 3mL×1 瓶 | # 液体 6mL×1 瓶 | # 2~8℃保存 |
| # 试剂六 | # 液体 3mL×1 瓶 | # 液体 6mL×1 瓶 | # 2~8℃保存 |
| # 标准品 # （20μmol/mL） | # 液体1mL×1支 | # 液体1mL×2支 | # 2~8℃保存 |

- 操作步骤：

- 样本前处理

# 1、组织：按照组织质量（g）:提取液(mL)为 1:10 的比例（建议称取 0.1 g 组织，加入 1 mL 提取液）进行冰浴匀浆。5000 rpm，4℃离心 10 min，取上清置冰上待测。

# 2、细菌、细胞：按照细胞数量 104 个：提取液体积（mL）500~1000:1 的比例（建议 500 万细胞加入 1 mL 提取液），冰浴超声波破碎细胞（功率 300w，超声 3s，间隔 7s，总时间 3 min）， 5000 rpm，4℃离心 10min，取上清置冰上待测。

# 3、血清（浆）等液体：直接检测（若出现混浊，离心取上清使用）

- 测定步骤

- 1、分光光度计预热30min以上，调节波长至525nm，蒸馏水调零。

- 2、 2、测定前将试剂恢复至室温;

- 3、20μmol/mL标准品用蒸馏水依次稀释至1、2、4、6、8μmol/mL，备用；

- 4、样本测定（在离心管中依次加入下列试剂）：

| # 试剂名称 | # 测定管 | # 空白管 | # 标准管 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 样品（μL） | # 100 | # - | # - |
| # 蒸馏水（μL） | # - | # 100 | # - |
| # 标准品（μL） | # - | # - | # 100 |
| # 试剂一（μL） | # 300 | # 300 | # 300 |
| # 试剂二（μL） | # 400 | # 400 | # 400 |
| # 混合均匀，沸水浴10min。冷却至室温后，8000 g离心10 min，取上清液备用。 |  |  |  |
| # 上清液 | # 200 | # 200 | # 200 |
| # 试剂三（μL） | # 400 | # 400 | # 400 |
| # 试剂四（μL） | # 200 | # 200 | # 200 |
| # 混合均匀，60℃水浴10min |  |  |  |
| # 试剂五（μL） | # 100 | # 100 | # 100 |
| # 混合均匀，静置5min |  |  |  |
| # 试剂六（μL） | # 100 | # 100 | # 100 |
| # 混匀，静置10min，显色完全后于波长525nm处测定各管吸光度。分别记为 A空白、A标准、A 测定，ΔA测定=A测定 - A空白，ΔA标准=A标准 - A空白（标准曲线和空白管只需做 1-2 次。） |  |  |  |

- 总一氧化氮（NO）含量测定：

- 1、标准曲线绘制：以ΔA标准吸光度值为横坐标，标准品浓度为纵坐标，绘制标准曲线y =kx+ b，x为吸光度值，y为标准品浓度（μmol/mL）。根据标准曲线，将ΔA测定带入公式计算出样本浓度（y，μmol/mL）；

# 2、液体样本总一氧化氮（NO）含量计算

NO（μmol/mL）= y

3、组织样本总一氧化氮（NO）含量计算

(1)按样本鲜重计算：

NO（μmol/g 质量）= y × V样 ÷ ( W × V样 ÷ V样总 ) =y÷ W

(2)按样本蛋白浓度计算：

- NO（μmol /mg prot）= y × V样 ÷ ( V样 × Cpr) =y÷ Cpr

# （3）按照细菌或细胞数量计算

- NO（μmol /104cell）＝y × V样 ÷ ( 500 × V样 ÷ V样总) =0.002×y

V样总：加入提取液体积，1 mL；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；

W：样本质量，g；V样：加入样本体积，0.2mL；500：细胞/细菌数，500万。

- 六、注意事项：

- 1、实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测；

- 2、样品要尽快处理，避免长时间放置导致 NO 含量变化。在加入硫酸锌进行蛋白沉淀时，要注意混合均匀，离心条件要合适，以保证沉淀效果。

- 【厂家信息】

- 生产企业：南京陌凡生物科技有限公司

- 地址：南京市栖霞区红枫科技园A6栋2层

- 【售后微信】

- 【说明书核准及修改日期】

- 核准日期：2025年4月7日

- 修改日期：2025年4月7日